新竹市政府委託財團法人伊甸社會福利基金會新竹分事務所辦理

新竹市輔具資源中心

抽痰機使用說明

功能：
用於口腔、鼻腔及肺部等異物（痰）抽吸。

抽痰機規格：（圖A）依各廠家有所不同
尺　　寸：25cm×18cm×20cm
電　　源：120V，60Hz，2.0A
吸力範圍：0-600mmHg
計 量 器：0-762mm
重　　量：3.26kg
最大抽吸量可達0-600mmHg

使用步驟：
1.在抽痰瓶內加入約200CC的水（圖B），使痰液較不易流滯瓶身（勿加太多水，將使機器吸入水份而造成機器損壞），蓋緊瓶蓋。 
2.接上抽痰延長管於抽痰瓶吸入口，再接上吸力導管並安裝於抽痰機上。 
3.將電源插頭插入電源座。 
4.將開關按至ON處即為打開電源。 
5.觀察真空錶壓力指數，以調整吸力大小到適當位置，找到壓力調整閥旋鈕（圖C），順時鐘方向為增加吸引力，逆時針方向為降低吸引力（或者如其他機型調整位置，1、2、3代表吸力各為100、200、300mmHg，壓力設定-大人：100-200 mmHg）。 
6.機器使用結束後，即關閉電源開關OFF並拔下電源插頭。 
7.如果需要較好及較快的吸引力，請先將抽痰管控制閥塞住，使抽痰瓶呈現真空狀態，再進行抽痰動作。 
注意事項：
1.每使用完一次抽痰機一定要將抽痰瓶內的液體沖洗乾淨，方便下一次使用（絕不能讓液體超過瓶身的一半，以免造成液體回抽導致過濾棉阻塞機器故障，無法再抽痰）。 
2.抽痰瓶蓋內的止回閥，如果在清洗過程中掉落，請按原卡榫位置回扣即可。 
3.不使用機器或清潔機器時，一定要先將電源插頭從插座上拔下。 
4.每週打開過濾器蓋檢查過濾棉，如果過濾棉是髒的請更換並鎖緊過濾器蓋。
5.請隨時注意吸入口與抽痰機之接管有無吸入水份，如已吸入水份請儘速送修，以防機器損壞。 
6.每兩、三天，請用微濕的布擦拭機身，以維護機器的清潔。 
7.不要將機器擺在接近水源、火源、桌角、小孩容易接觸到的地方。

8. 機器外部：用乾淨的布以1：100稀釋漂白水擦拭。

9. 空氣濾棉：逆時針方向旋轉取下在機器左側的空氣濾棉蓋，將濾棉取出，並更換一片乾淨的濾棉後，重新裝上（通常每兩個月更換一次，但得視使用情形而定）。

10. 收集瓶：每日至少清洗引流瓶一次，收集液容量超過２/３時應以肥皂水清洗，每隔三天應依下列方法擇一消毒之：

（一）.以75%酒精浸泡30分鐘後沖掉。

（二）.以家用漂白水（3%）稀釋10倍後，浸泡30分鐘後沖掉。

叮嚀小語：
1.請依個人需要準備抽痰管（8號、10號、12號、14號、16號、18號，可逕自購買）。 
2.抽痰瓶、抽痰延長管、空氣濾棉為自費耗材。（圖C/圖E）